# Labex™ Comfort - Електроларинкс

# Ръководство за употреба

BG/CA01/MD-0018
/08.07.2019

BG/CA01/MD-0018
/08.07.2019

# Обща информация

### Какво е Labex Comfort

Labex Comfort е дигитално устройство – електронен ларинкс (електроларинкс). То е създадено специално с цел да помогне на хора, преминали през операция на ларинкса да проговорят отново.

### Основни понятия

Labex Comfort се състои от няколко основни компонента:
1) Горна капачка – частта, която се допира до гърлото.

2) Говорен бутон 1 – горният говорен бутон, който може да бъде програмиран със собствени сила на звука и честота.

3) Говорен бутон 2 – долният говорен бутон, който може да бъде програмиран със собствени сила на звука и честота.

4) Бутон „Настройки“ – използва се за промяна на настройките.

5) LED индикатор – светва, когато стартовият бутон е натиснат.

6) Батериен индикатор – светва, когато батерията има нужда от зареждане.

7) Долна капачка – за фиксиране на батерията

ЗАБЕЛЕЖКА: Бутоните на устройството са чувствителни. Те изискват едва около 160 грама сила на натиск, за да направят контакт. Моля, избягвайте да ги натискате с изключителна сила. Това може да повреди вашето устройство.

### В кутията

В кутията ще намерите всичко необходимо, за да започнете да употребявате устройството:

- Labex Comfort– електроларинкс

- 2 бр. презареждаеми батерии – 9V Li-Ion 600mAh

- Зарядно устройство за батериите с две гнезда за зареждане

- Labex връзка за носене

- Ръководство

- Гаранционна карта

# КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

### Поставяне на батерията

- Първо трябва да поставите батерия в устройството. Вземете една от двете, включени в комплекта и внимателно премахнете предпазното прозрачно фолио от нея.

- Развийте долната капачка на устройството.

- Поставете батерията, като внимавате „+“ и „-“ на батерията и тези на устройството да съвпадат.

- Завийте обратно долната капачка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставите батерията неправилно, това няма да повреди устройството Ви, но то няма да работи.

### Намиране на „правилното“ място

Правилното място ще позволи на звука да преминава най-гладко през тъканите на гърлото и устната кухина, което ще доведе до по-ясен звук при говорене. Най-лесният начин за намиране на това място е да поставяте устройството на различни места на гърлото си, докато натискате стартовия бутон. По този начин можете да откриете мястото на гърлото Ви, което позволява предаването на звука най-добре. При употреба е нужно да поставяте устройството плътно до гърлото си, за да може вибрациите да преминават през меките тъкани на гърлото и от там да излизат през устната кухина. Намирането на правилното място може да отнеме повече време, но е важна част от говоренето с помощта на електроларинкс.

### Първи думи

След като сте установили кое е желаното от Вас място, можете да започнете да издавате някои начални звуци. Фокусирайте се върху конкретни гласни първоначално. Артикулирайте ясно всеки звук с уста, докато не почувствате всички гласни комфортно. След това преминете към изразяването на кратки думи. Постепенно преминавайте към фрази, изречения и разговор.

За да видите по-подробни инструкции, моля прочетете статията:

https://labextrade.com/tips-for-using-electrolarynx/

### Очаквания

Правилното говорене чрез електроларинкс не е лесен процес. Приемете го като учене на нов музикален инструмент – нужни са време, практика и търпение. Започнете с малки стъпки и надграждайте.

# Настройки

### Как се променя силата на звука

Можете да настроите силата на звука индивидуално за всеки от говорните бутони. За да го направите, следвайте тези стъпки:

- Натиснете и задръжте говорния бутон, на който искате да настроите силата на звука (Говорен бутон 1 или Говорен бутон 2).

- Докато държате натиснат избраният говорен бутон, натиснете и задръжте бутон „Настройки“.

- Задръжте и двата бутона натиснати. Устройството ще спре да издава звук и червеният LED индикатор ще започне да мига.

- След няколко секунди устройството ще започне да вибрира самостоятелно, тогава пуснете всички бутони. Устройството е в режим „Настройка на силата на звука“ за избраният говорен бутон.

- Вече можете да използвате говорен бутон 1 за увеличаване на силата на звука, а говорен бутон 2 за намаляне на силата на звука.

- Когато достигнете желаната сила на звука, натиснете бутон „Настройки“, за да запазите избраната настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изберете различна сила на звука за всеки говорен бутон.

### Как се променя честотата на звука

Можете да настроите честотата на звука индивидуално за всеки от говорните бутони. За да го направите, следвайте тези стъпки:

- Натиснете и задръжте бутона „Настройки“.

- Докато държите бутона „Настройки“, натиснете и задръжте говорният бутон, на който искате да промените честотата (Говорен бутон 1 или Говорен бутон 2).

- Задръжте и двата бутона натиснати. Устройството ще спре да издава звук и червеният LED индикатор ще започне да мига.

- След няколко секунди устройството ще започне да вибрира самостоятелно, тогава пуснете всички бутони. Устройството е в режим „Настройка на честотата на звука“ за избраният бутон.

- Вече можете да използвате говорен бутон 1 за увеличаване на честотата на звука, а говорен бутон 2 за намаляне на честотата.

- Когато достигнете желаната честота на звука, натиснете бутон „Настройки“, за да запазите избраната настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изберете различна честота на звука за всеки говорен бутон.

### Как се възстановяват фабричните настройки

Ако искате да възстановите фабричните настройки за честотата и силата на звука на вашия електроларинкс, следвайте тези стъпки:

- Натиснете и задръжте всички бутони на устройството едновременно (Говорен бутон 1, Говорен бутон 2 и бутона „Настройки“).

- Червеният LED индикатор за батерията ще започне да мига. Продължавайте да държате бутоните натиснати, докато червеният LED индикатор за батерията спре да мига и започне да свети постоянно.

- Пуснете всички бутони и изчакайте 3-4 секунди. Фабричните настройки са възстановени.

### Батерия

#### Слаба батерия

Labex Digital има вграден индикатор, който отчита каква част от батерията е използвана и предупреждава, когато батерията е слаба. Ако зарядът на батерията е под 20%, батерийният LED индикатор ще започне да премигва на всяко натискане на стартовия бутон. Когато батерията достигне ниво под 10%, батерийният LED индикатор ще започне да свети без прекъсване след всяко натискане на стартовия бутон. В този момент е най-добре да смените батерията с друга напълно заредена.

#### Различни батерии

В комплекта на Labex Digital са включени две презареждаеми Li-Ion батерии. Това позволява непрестанната работа на устройството. Въпреки това, Labex Digital е съвместим с всички 9V батерии на пазара – презареждащи се или за еднократна употреба.

#### Зареждане на батериите

В комплекта на Labex Digital е включено зарядно устройство за батерии. За да заредите изтощените батерии, следвайте тези стъпки:

- Поставете батерията на зарядното, като спазвате поляритета
за „+“ и „-“.

- Поставете зарядното в електрически контакт.

- Съответстващата червена LED лампа ще се включи, което индикира, че батерията е в процес на зареждане.

- Червената лампичка ще спре да свети, когато батерията е напълно заредена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Включеното зарядно устройство никога няма да презареди батериите Ви.

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте друг тип батерии в зарядното устройство. То е създадено само за литиево йонни батерии. Поставянето на друг тип батерии ще доведе до трайна повреда на батерията и зарядното.

# ГРИЖА ЗА УСТРОЙСТВОТО

#### Почистване

За почистване на устройството използвайте мека памучна или микрофибърна кърпа. Може да е леко навлажнена с вода или препарат за почистване на прозорци. Внимателно почистете повърхността на устройството.

#### Водоустойчивост

Labex Comfort може да бъде използван под дъжда или да бъде почистван с мокра кърпа. Въпреки това, пълното потапяне на устройството във вода, ще го повреди и ще прекрати гаранцията.

# Информация

### Гаранция

Всички Лабекс устройства идват с 2 години ограничена гаранция, която покрива всички неизправности получени по време на нормална употреба. Условията на гаранцията са описани на гърба на гаранционната карта. Гаранцията става невалидна, когато: е правен опит за разглобяване, ремонт или модификация устройството от неупълномощени лица; при нанесен силен физически удар (от изпускане, удряне, блъскане в други предмети и др.); или ако е потапяно във вода или други химикали.

Моля прочетете гаранционната карта. За да научите повече за гаранционните условия на Лабекс, моля посетете следният уеб адрес:	
https://govorni-aparati.com

Ако имате някакви проблеми с устройството, моля свържете се с вашият дистрибутор или с нас директно на: https://govorni-aparati.com

### Информация за контакт

Търговец на едро: „Санитас Хеълткеър“ ЕООД
бул. „Цар Освободител“№ 25, ап.1

1504 гр.Соофия, България

T: +359 2 9433838, M: +359 895481003

Контакти по електронна поща (e-mail):
За информация и поръчки:  	zdrave.ofis.sofia@gmail.com
За повече информация посетете:  https://govorni-aparati.com

### Технически спецификации

| Основни: |  |
| --- | --- |
| Променлива честота на звука | Да |
| Променлива сила на звука | Да |
| Говорен бутон | 2 бр. |
| Бутон за настройки | 1 бр. |
| Честотен диапазон | 55 - 155 Hz |
| Сила на звука | 60-83 dB |
| Време на говорене | До 4 часа на едно зареждане |
| Физически характеристики: |  |
| Размери на устройството (Ш х Д) | Ø34 x 98 мм |
| Тегло | 72 гр. без батерия |
| Прахоустойчивост и влагоустойчивост | Да |
| Батерия: |  |
| Капацитет на батерията | 600 mAh |
| Тип батерия | Презареждаема 9V Li-Ion |
| Батерии в кутията | 2 бр. |
| Живот на батерията | Повече от 500 цикъла |
| Зарядно устройство | 2 гнезда за зареждане на 9V Li-Ion |
| Време за зареждане от 0% до 100% | 4 ч. 30 мин. с Лабекс зарядно |
| Защита | Допълнителна електроника |